熱成像

網路攝影機

型號: TPC-BF2221-HTM

256x192 VOx 非製冷熱傳感器技術

測溫範圍：30°C~ 45°C

Athermalized Lens （熱像儀 免調焦）

感溫模組精度:±0.3°C，需搭配感溫黑體

內建主動警報閃光蜂鳴器模組

內置 2/2 報警輸入 輸出

Micro SD ， IP67

| TPC-BF2221-HTM | 影像 |
| --- | --- |
| 有效像素 | 256 (H) X192 (V) |
| 光譜範圍 | 8μm–14μm |
| 熱靈敏度(NTD) | <50mK@f/1.0 |
| 焦距 | 7.5mm |
| 視角 | H: 32.4° 、 V: 24.6° |
| 對焦模式 | 無熱的 |
| 光圈 | F1.0 |
| 數據細節增強 | 支援 |
| 降噪 | 2D NR; 3D NR |
| 圖像翻轉 | 180°/鏡射 |
| 調色 | 18種 (Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/Fusion/Rainbow/ Globow/Iconbow1/Iconbow2 .etc) |
| 溫度測量 | 30°C to 45°C (86°F to 113°F) |
| 溫度精度 | 當環境溫度為10°C到30°C（50°F到86°F）時為±0.3°C（黑體） |
|  | 顯示 |
| 圖像傳感器 | 1/2.8 2M CMOS |
| 有效像素 | 1920x1080 |
| 電子快門速度 | 1/30000s–1s |
| 降噪 | 顏色：0.01 Lux 黑白：0.001 Lux 紅外線 (開)：0 Lux |
| 紅外線距離 | 50 m (164 ft) |
| 紅外線控制 | 自動/手動 |
| 焦距 | 6mm |
| 光圈 | F2.0 |
| 視角 | H: 52.8°、V: 30.3° |
| 對焦模式 | 固定 |
| 最短對焦距離 | 1.6 m (5.2 ft) |
| 背光補償 | 支援 |
| 寬動態 | 支援 |
| HLC | 支援 |
| 白平衡 | 自動/手動/室內/室外/跟踪/鈉燈/路燈/自然 |
| AGC | 自動/手動 |
| 降噪 | 2D NR; 3D NR |
| S/N 信噪比 | >=55dB |
| 感興趣區域（RoI） | 支援 |
| 翻轉 | 180°/Mirror |
| 曝光補償 | 支援 |
| 視頻壓縮 | H.265 / H.264M / H.264H / H.264B |

| 解析度 | 熱成像: 主碼流:1280 × 1024, 1280 × 960 , 1280 × 720, 400 × 300. 1280 × 960 子碼流: 640 × 512, 640 × 480, 400 × 300. 400×300 影像: 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1 (704 × 576). 1080P by default Sub stream: D1 (704 × 576), CIF (352 × 288). CIF |
| --- | --- |
| 影格速率 | 熱成像: 主碼流:1fps–25fps可調。 默認為25fps 子碼流:1fps–25fps可調。 默認為15fps 影像: 主碼流:1fps–25fps可調。 默認為25fps 子碼流:1fps–25fps可調。 默認為15fps |
|  | 聲音 |
| 聲音壓縮 | G.711a;G.711mu;AAC;PCM |
|  | 網路 |
| 通訊協定 | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP;Multicast; SFTP; 802.1x; |
| 外部儲存 | Micro SD card (256G) |
| 互通性 | ONVIF; CGI; DAHUA SDK |
| 瀏覽器 | IE：IE8及更高版本，以及具有IE核心的資源管理器 Google：42和更早的版本 Firefox：42及更早版本 |
| 用戶/主機 | 最多20個用戶（總頻寬64Mbps） |
| 安全 | 授權的用戶名和密碼； 附加的MAC地址; 加密的HTTPS； IEEE 802.1x; 控製網絡訪問 |
|  | 端口 |
| 乙太網路 | 1 10M/100M Ethernet port (RJ-45) |
| 聲音輸入/輸出 | 1/1 |
| 警報輸入/輸出 | 2/1 |
| RS-485 | 1 |
|  | 電源/環境 |
| 電源供應 | DC 12V±15%/PoE/ePoE |
| 電源消耗 | 基本消耗：<8W（12V DC） 最大功耗：<18W（12V DC，不帶電源適配器） |
| 工作環境 | 10°C to +30°C (50°F to 86°F) |
| 工作濕度 | <=93%@40°C (104°F) |
| 防護等級 | IP67 |
| 殼 | 287.3 mm × 92.7 mm × 87.0 mm (11.3" × 3.6" × 3.4") |
| 尺寸 | 365 mm × 175 mm × 176 mm (14.37" × 6.89" × 6.93" ) |
| 重量 | <1.4 kg (3.09 lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.

攜帶型感溫黑體(選配)

有效輻射面100mm*100mm

體溫快篩系統實時參考點

熱像儀校準

溫度計校準

高穩定性溫度基準

5℃~50℃測量範圍內，測量誤差值±0.3℃範圍內

分辨率:0.01℃

|  | 攜帶型感溫黑體 |
| --- | --- |
| 發射面 | 100mm x 100nn |
| 溫度範圍 | 環境溫度5℃~50℃測量範圍內，測量誤差值±0.3℃範圍內 |
| 顯示分辨率 | 0.01°C |
| 發射率大於 | 0.96±0.02 |
| 穩定性 | ±0.1 |
| 輻射溫度擴展不確定度 | 介於33°C及40°C之間±0.25℃ |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.